附件：

梓潼县妇幼保健院关于采购

人乳头瘤病毒基因型检测设备的

主要参数要求

一、设备用途：

本次采购的产品，用于人乳头瘤病毒基因型别检测，为临床提供病人是否感染“人乳头瘤病毒”、以及对感染病毒类型提供依据，可以做为宫颈癌筛查的有效手段，降低区域内女性宫颈癌的发生、提高区域内的人口健康水平。

产品须具有全自动样本核酸提取、PCR 扩增、分子杂交一体化等，通过机械臂运动实现全封闭一体化检测，整合常规PCR实验室的标本处理区、扩增区和产物分析区；也可单独作为核酸提取仪进行使用。

二、设备技术参数：

1、结构组成：由液体处理单元、温度控制单元、机械运动单元、溶液贮存单元组成。

2、单次检测时间：320分钟内完成≥30份样本的自动化检测分析。

3、操作系统：内置人性化操作系统，通过屏幕，可视化监控样本核酸提取、PCR扩增、分子杂交的全过程。

4、耗材特征：单人份预分装一体化一次性独立检测耗材，集样本处理区、扩增区、产物分析区为一体。通过机械臂运动从而快速实现样本的核酸提取、PCR扩增、PCR产物杂交检测并进行自动排液。耗材可兼容其它厂家的反向点杂交检测试剂。。

5、结果判读：结果全自动判读，系统自动判读,自动出具数值化检测报告。

6、兼容性：仪器平台拓展性强，能兼容其它基因分型杂交项目；

7、分型检测：能实现HPV检测≥26种全分型，HPV高危全分型包含WHO指导18种高危型；

8、自动化程度：能实现样本上机至结果出，全程无需人工值守，上机操作极为简单，自动化程度高。

9、检测通量：一次性样本处理≥30人份样本，单人样本也可进行检测分析能避免试剂浪费；

10、防污染体系：独立封闭工作区域，定向排风负压系统，实现工作站内部自我排污清洁、紫外灯消毒装置、具备 dUTP+UDG 酶防污染系统，扼制外来源污染以及扩增产物污染。