附件：

梓潼县妇幼保健院关于采购

多功能臭氧雾化妇科治疗仪的主要参数要求

1.冲洗流量：≥0.5L/min

2.冲洗出水压力：≥11Kpa

3.臭氧水浓度：≥0.75mg/L。

4.雾化率：≥12ml/min

5.臭氧气体浓度：≥3.5mg/L。

6.臭氧气体流量：3.5L/min ~ 4L/min

7.臭氧产量：≤800mg/h。

8.多功能工作模式：气、雾、水三种工作模式

9.冲洗液可选择手动加水，也可选择链接自来水自动进水，配备净水装置。

10.冲洗部分和治疗部分采用单独的显示屏显示，臭氧水治疗、雾化治疗可同时启动，互不干扰，冲洗部分和治疗部分可单独使用也可以同时使用，自动记录冲洗及治疗的次数。

11.冲洗液加热温度范围：18-40℃可调。

12.内置水箱，自动加热，自动恒温功能，储水桶在缺水时，控制面板有报警闪烁和报警蜂鸣响超声波雾化器内水量少于50ml水时，机器同时应有灯光指示或显示屏有缺水图案指示及声音报警提示。

13.治疗定时：三档可调，可长开。

14.具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。

15.治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m³，工作环境臭氧气体残留量工作一周期（15min)后臭氧气体残留量≤0.1mg/m³

16.冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮,使    用寿命≧25000次。

17.随机携带耗材需为仪器厂家配套生产的，经过环氧乙烷灭菌的二类无菌医疗器械。