附件：

梓潼县妇幼保健院关于采购

乳腺炎治疗仪的主要参数要求

一、工作条件：

1.1环境温度  5℃～40℃；

1.2相对湿度  ≤80%；

1.3大气压力  700hPa～1060  hPa；

1.4使用电源： 单相交流220V，50Hz；

二、技术规格：

2.1光谱范围	光谱应分布在800nm～2500nm内；

2.2红外探头温度	分三档，强档50℃、中档45℃、弱档41℃，误差±2℃；固定贴身电极温度：40℃±2℃

2.3可以调节红外输出强度

2.4定时时间：

乳房：40分钟、60分钟、80分钟，可选择。

腹部：20分钟、30分钟、40分钟，可选择。

2.5连续工作时间：不少于12小时

三、基本配置：

3.1微电脑模拟控制，结合中医基础理论，通配穴方法全方位对催乳通乳、乳腺炎及常见乳腺良性病进行治疗，效果显著，见效快，并被国家中医药管理局科技开发交流中心列为乳腺治疗重点推广项目。

3.2主机、1个移动红外探头、2个固定贴身电极、2个固定贴身电线，患者可自助治疗，减轻医生的工作负担，提高效率。

3.3两路独立输出（1路输出红外探头电极、1路输出固定贴身电极）旋钮调节。

3.4四种治疗方案，可供选择，根据不同的病情选择不同的处方。

3.5仪器操作面采用薄膜键盘和超清晰低功耗宽视野的中文液晶显示屏，可显示时间、光强、波形、部位、穴位、中科包络波大小，使操作更简单、直观。

3.6 部位选择设置；乳房、腹部。

四、输出电压

可以调节输出电压强度

输出电压	A波：探头电极：0～20V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值,满幅误差±15%)

固定电极：0～30V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

B波：探头电极：0～35V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

固定电极：0～55V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

C波：探头电极：0～25V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

固定电极：0～45V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%)

输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。

5.输出波形

a）A波

近似三角波调幅的基波脉冲组合，调幅包络周期2.3S，误差±15％；基波脉宽320μs，误差±15％。

b）B波

频率800Hz，误差±15%；脉宽625μs，误差±10%；

调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%；

调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%。

c) C波

发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s, 误差±15%；

其中短波串持续0.1s,误差±15%；

长波串持续0.8s,误差±15%。